POPS 0288 Final Certification

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Field** | **Mean +/- STD [actual range]** | | **Pass/Fail** |
| Zero Cnts (#/s) | 0.05 ± 0.22 [0.00 - 1.00] | | **PASS** |
| Flow (ccs) | 2.98 ± 0.10 [2.80 - 3.16] | | **PASS** |
| Baseline (counts) | 2067 ± 0.97 [2065 - 2069] | | **PASS** |
| STD (counts) | 7.49 ± 0.33 [6.90 - 8.20] | | **PASS** |
| Pressure (mbar) | 847.55 ± 0.04 [847.47 - 847.68] | | **PASS** |
| BoardTemp (C) | 32.38 ± 0.17 [32.07 - 32.66] | | **PASS** |
| LDTemp (C) | 44.88 ± 0.06 [44.68 - 45.06] | | **PASS** |
| Temp (C) | 25.83 ± 0.09 [25.62 - 26.06] | | **PASS** |
| BatV (V) | 11.30 ± 0.02 [11.19 - 11.39] | | **PASS** |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |